- 广州市增城区中医医院安检设备采购项目采购需求表

- 一、项目概述

- （一）项目名称：广州市增城区中医医院安检设备采购项目

- （二）最高限价：人民币90000.00元

- （三）品目名称：安全、检查、监视、报警设备（A02370400）；

- （四）合同履行期限：自合同签订之日起至  7 日完成供货安装并调试完毕。

- （五）保质期：一年

- 二、采购清单

| 采购内容 | 数量 | 单位 | 最高单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 金属安检门 | 1 | 台 | 10000.00 |
| 安检机 | 1 | 台 | 80000.00 |
| 合计 |  |  | 90000.00 |

说明：本项目为“交钥匙”工程，报价含设备、主件、包装、运输、装卸、安装、拆除、调试、验收、安全、培训、技术服务、售后服务等设备拆装及相关软件部署调试全部费用。

- 三、参数要求

- （一）金属安检门具体参数

- 1、准确定位：双侧发射与接收，能精确探测物品；

- 2、微处理器技术：可进行程序设置确保灵活性、可靠性、稳定性；

- 3、复合电路设计：快速感应、电脑自动识别；

- 4、数字脉冲技术：数字信号处理过滤、统计人数；

- 5、灵敏度可调: 整个探测区的灵敏度可从0-250级调节；

- 6、密码保护功能：改变系统参数和自定义密码修改 采用模块化设计，安装方便；

- 7、弱磁场发射技术：采用国际安全标准；

- 8、LED报警指示灯：安于两侧门柱可直观显示物品所在区域；

- 9、通道尺寸:约 1980mmX 700mmX 500mm，外型尺寸: 约2200mmX 800mmX 500mm。

- （二）安检机需求具体参数

| 通道尺寸 | 500 (宽)×300（高）mm |
| --- | --- |
| 传送带速度 | 0.22m/s(标准速度，也可无级调速，提升检测效率) |
| 传送带额定负荷 | 120kg |
| 线分辨力 | 0.0787mm |
| 穿透分辨力 | 43mm钢板 |
| 胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 |
| 工作电压 | 220VAC(±10%) 50/60Hz |
| 显示器 | 19寸高分辨率显示器 |
| 管电压 | 100-160 KV （可调） |
| 通过率 | 720个/h以上 |
| 工作温度/湿度 | 0℃~ 45℃/20％~95％（不冷凝） |
| 储存温度/湿度 | -20℃~60℃/20％~95％（不冷凝） |
| 噪音级 | ＜55db |
| 射线束发射角 | 80° |
| 射线束方向 | 底照式 |
| 冷却/工作周期 | 密封式油冷/100％ |
| 高能/低能 | 两种能量切换显示 |
| 危险物品报警功能 | 辅助探测一些典型危险物品(需定制) |
| 声光报警 | 满足条件时发出声音和报警灯信号(需定制) |
| 图像增强功能 | 彩/灰、有机突显、无机突显、超增、局增、高穿、低穿、加亮、减暗、灰扫、反色、 |
| 放大缩小 | 图像可通过键盘快捷键任意放大缩小 |
| 图像回拉前进 | 可任意查看所过包裹的图像 |
| 射线泄露剂量率 | ≦0.05Sv/h |
| 环保设计 | 双层铅帘外镀有保护膜，避免铅污染，延长使用寿命 |
| 危险品图像插入 | （TIP功能），方便操作人员图像识别能力的训练和辅助考核 |
| 功耗 | 0.6KW（最大值） |
| 采用模块化设计 | 各模块分别处理不同工作，方便故障检测及维修 |
| 快速急停 | 根据实际操作情况使用软件或硬件紧急停止设备来应对各种突发情况 |
| 外形尺寸（不含接物架） | 167CM（长）*72(宽)*158CM（高）加显示器高度 |
| 自动感应功能 | 自动感应功能，方便操作人员使用，绿色节能，延长使用寿命( |
| 图像存储 | 可保存设备，并支持 “jpg”“gif”图像格式的保存。通过电脑查看 |
| 系统显示 | 日期/时间显示，行李计数，用户管理，系统工作时间，射线出束警示，开机自校正，图像存储和检索，快速急停，工作状态显示，急停提示 |
| 材料分辨 | 能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯 |
| 有机物分辨 | 能分辨厚度为1mm-120mm聚甲基丙烯酸酯，并赋予不同饱和度的橙色 |
| 混合物分辨 | 能分辨厚度为1mm-60mm的铝，并赋予不同饱和度的绿色 |
| 无机物分辨 | 能分辨厚度为0.2mm-14mm厚的钢，并赋予不同饱和度的蓝色 |
| 一键关机控制 | 关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障 |
| 摄像功能 | 安装监控摄像头，可监控进出口随行物品 |

说明：成交供应商可根据本项目的具体情况在不低于现有标准前提下，提供更详细的相关物料参数供采购人确认后使用，成交金额包含了税费、制作费、安装费、运费等一切有关费用。

四、安装调试要求

（一）基本需求

本项目为“交钥匙”工程，含设备、主件、包装、运输、装卸、安装、拆除、调试、验收、安全、培训、技术服务、售后服务等设备拆装及相关软件部署调试全部费用。供应商须对所投内容进行全部响应。

（二）安装要求

安检设备安装数量及部署地点由采购人确定。在2025年 1  月 10  日前完成供货安装并调试完毕，具体要求如下：

1、安检设备安装在入口后方适当位置，并隔出适当距离。

2、安检设备周围3米内无电梯、金属公告、LED广告板、金属门等大型的金属干扰物。

3、门两侧1米内无金属物干扰。

4、为避免降雨影响安检效果，建议将安检设备安排在避雨处，具体位置与供应商研究决定。

（三）调试要求：设备安装完成，应对安检设备进行全面测试。

五、技术支持与保障需求

成交供应商配备负责设备保障的厂家技术人员，设备出现故障可及时处理。成交供应商在技术服务期限内须实行项目经理负责制，指定专人负责本项目的业务，切实履行技术服务承诺，并接受采购人的全程监督与指正，在项目实施每个阶段如质、如量、如期地完成任务。

六、人员培训需求

成交供应商协助采购人开展相关安检人员进行培训，安检人员要经过培训方可上岗，并提前进行模拟演练。

七、项目验收

货物运抵现场后，由成交供应商进行安装，完毕后，对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验，经过使用培训后签字盖章确认。收集反馈使用情况证明货物以及安装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

八、付款方式

（一）项目完成采购安装并调试验收合格后，成交供应商提供相关资料及发票办理支付手续，采购人一次性支付合同总价的100%；

（二）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

1、采购合同；

2、成交供应商开具的正式发票；

3、验收报告（加盖采购人公章）；

4、现场安装图片。